一、概述

我公司生产的IIJ-II型绝缘油介电强度测试仪又称全自动试油器（以下简称试油器）采用工业单片机控制，应用大规模集成电路，新型I/O接口，加上独特的检测及抗干扰技术，极大地提高了设备性能。

主要特点有：

- 操作简单，自动化程度高（只需按一键即可）；

- 菜单管理，输入参数简便明了；

- 可存储99组油样测试数据，方便日后调阅及打印，试验数据在关闭电源状态下可保存100年；

- 系统时钟在关闭电源状态下仍可继续运行；

- （本系统内部时间供参考，不作标准计时用）

- 可通过RS232口进行软件升级；

- 抗干扰能力强，检测精度高；

- 体积小、重量轻，便于野外作业。

二、技术参数

1、电源：AC220V±10%，50Hz

2、输出电压：80 kV，100 kV（100kV需定制）

3、容量：1.6 kVA、2.0 kVA

4、升压速度：约2 kV/S

5、电压检测精度：3 %

6、击穿灵敏度：<2 kV

7、波形失真：≤3%

8、击穿反应时间：≤10ms

9、工作环境：温度：0℃～40℃，湿度：最大相对湿度85%

10、储存环境：温度：-20℃～60℃，湿度：最大相对湿度75%

11、工作海拔高度：<1500m （如超过1500m，可特别设计）

三、面板布置与说明（示意图）

1

2

3

4      5       6                7

1 — 高压仓	  2 — 打印机	3 — 接地端	4 — 电源插座

5 — 电源开关  6 — 显示屏	7 — 键盘

四、操作说明

1、准备开机

将仪器的电源开关置于“关”的位置，可靠接好地线。用专用的电源线将交流220V接至仪器，合上电源开关，仪器的显示屏（LCD）显示仪器型号、名称、编号、软件版本、系统时间等基本信息（开机LOGO）。

I I J – II – 80

全 自 动 试 油 器

# I D : 2 0 0 6 0 2 0 6  V2.0

# 2006 – 03 – 28   15:23

2、数据设置

2.1、设置系统时间

2.1.1、开机LOGO，按【菜单】键进入主菜单。主菜单有三个选项：“设置系统时间”“设置测试参数”和“数据管理”。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

2.1.2、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“设置系统时间”，再按【确认】键进入时间设置界面。

设置系统时间：

2006-02-28  10:12

2.1.3、按【←】键和【→】键移动阴影光标到需要更改的数据，按【↑】键和【↓】更改数据。例：按【→】键移动阴影光标到月份的位置。

设置系统时间：

2006-02-28  10:12

2.1.4、按一下【↑】键可将月份更改为03。

设置系统时间：

2006-03-28  10:12

2.1.5、更改完毕按【确认】键保存数据并返回上一级菜单。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

2.2、设置测试模式

2.2.1、开机LOGO，按【菜单】键进入主菜单。主菜单有三个选项：“设置系统时间”“设置测试参数”和“数据管理”。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

2.2.2、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“设置测试参数”，再按【确认】键进入设置测试参数界面。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

按【确定】键显示

设 置 测 试 参 数：

测 试 编 号：28

测 试 模 式：自定义

最 高 电 压：080KV

2.2.3、按【←】键和【→】键移动阴影光标到需要更改的数据，按【↑】键和【↓】更改数据。

2.2.4.1、如要选择“国标模式”，可按【←】键和【→】键移动阴影光标到“测试模式”行，按【↑】键和【↓】选择“国标”。

设 置 测 试 参 数：

测 试 编 号：28

测 试 模 式：自定义

最 高 电 压：080KV

按【↑】键或 【↓】

设 置 测 试 参 数：

测 试 编 号：28

测 试 模 式：国标

最 高 电 压：080KV

按【确认】键

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

2.2.4.2、如要选择“自定义模式”，可用【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“自定义”，再按【确认】键进入“自定义模式”的修改状态。

测试次数：06

等待时间：010秒

搅拌时间：010秒

静置时间：005秒

2.2.4.2.1、按【←】键和【→】键移动阴影光标到需要更改的数据，按【↑】键和【↓】更改数据。

测试次数：06

等待时间：010秒

搅拌时间：010秒

静置时间：006秒

注：可更改的数据有：最高电压（一般不需更改）、静置时间、等待时间、搅拌时间、试验次数等。其中最高电压的设置范围为5kV到额定最高压，且最小调节幅度为1kV。如80kV的试油机的最高电压只能设置为5kV到80kV；100kV试油机则最高电压只能设置为5kV到100kV；静置时间设置范围0~ 999秒；等待时间设置范围0~ 999秒；搅拌时间设置范围0~ 999秒；试验次数设置范围1 ~ 6次。

2.3、设置测试编号

2.3.1、开机LOGO，按【菜单】键进入主菜单。主菜单有三个选项：“设置系统时间”“设置测试参数”和“数据管理”。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

2.3.2、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“设置测试参数”，再按【确认】键进入参数设置界面。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

按【确认】键

设 置 测 试 参 数：

测 试 编 号：28

测 试 模 式：自定义

最 高 电 压：080KV

按【→】键

设 置 测 试 参 数：

测 试 编 号：28

测 试 模 式：自定义

最 高 电 压：080KV

按【↑】键

设 置 测 试 参 数：

测 试 编 号：29

测 试 模 式：自定义

最 高 电 压：080KV

2.3.3、按【←】键和【→】键移动阴影光标到需要更改的数据，按【↑】键和【↓】更改数据。

3、数据管理

数据管理包括数据查询和数据打印。

3.1、开机LOGO，按【菜单】键进入主菜单。主菜单有三个选项：“设置系统时间”“设置测试参数”和“数据管理”。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

3.2、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“数据管理”，再按【确认】键进入数据管理状态，LCD显示“测试编号XX”。其中“X”是0~ 9的自然数，阴影光标处在第一个“X”。

设置系统时间

设置测试参数

数据查询

按【确认】键

查询编号：23

（此状态时打印机电源接通以方便换纸）

3.3、按【←】键和【→】键移动阴影光标到需要更改的数据（例按【→】键），按【↑】键和【↓】更改数据。（如不需查询可按【菜单】键到开机LOGO界面。）

查询编号：23

按【↓】键

查询编号：22

3.4、数据更改后按按【确认】键进入查询状态，仪器显示该编号的第一页测试数据。

编 号：22  次 数：06

日 期：2006-3-28

时 间：09 : 45

模 式：自定义

3.5、按【↓】键可查询该编号的下一页（第二页）测试数据。

第一次：052.5KV

第二次：051.6KV

第三次：049.1KV

第四次：052.2KV

3.6、按【↓】键可查询该编号的下一页（第三页）测试数据。

第五次：048.5KV

第六次：047.3KV

平均值：050.2KV

（LCD右边的竖条中间有一段黑条，表示当前页面在整个页面中的位置。黑条在上面表示第一页，在中间表示第二页，在下面表示第三页）

3.7、此状态时按【←】键和【→】键可查询其他编号的数据。（按【←】键查询当前编号的上一个编号，按【→】键查询当前编号的下一个编号）

3.8、任一编号的任意一页均可按【打印】键将该编号的数据打印出来。

3.9、仪器处于打印状态时，按【菜单】键可停止打印并返回到开机LOGO界面。

3.10、查询/打印完毕，按【确认】键返回到“查询编号XX”菜单；按【菜单】键可返回到开机LOGO界面。

4、开始试验

4.0、试验前的准备

4.0.1、打开仪器的保护上盖，两手分别放在的两边，向上轻轻取下有机玻璃绝缘罩的上盖；

4.0.2、将取好油样的试油杯轻搁在高压电极上，再轻轻合上有机玻璃绝缘罩（必须压住有机玻璃绝缘罩的下盖上的微动开关，否则仪器会提示“仓门未关闭！”的错误信息）；

4.0.3、将仪器的电源开关置于关的位置，可靠接好地线；

4.0.4、用专用的电源线将交流220V电压接到本仪器；

4.1、开机LOGO，按【测试】键，仪器按照设定模式的参数开始运行。（以国标为例）仪器显示静置界面（静置时间为300S倒计时）。

编号：10   次数：01

静置中。。。   300秒

4.1.1、静置时间300秒倒计时完毕，仪器接通主回路并开始升压；

编号：10   次数：01

升压中。。。   12.3KV

4.1.2、油样击穿或到电压升到最高设定值，仪器立即切断主回路电源，LCD关闭显示。大约3秒钟后，LCD显示降压界面；

编号：10   次数：01

降压中。。。   58%

4.1.3、仪器降压到零电压位置后，LCD显示等待界面；

编号：10   次数：02

等待中。。。   300秒

第1次试验值：58.6KV

4.1.4、等待时间300秒倒计时完毕，LCD显示搅拌界面，仪器自动对油样进行搅拌；

编号：10   次数：02

搅拌中。。。   30秒

第1次试验值：58.6KV

4.1.5、搅拌时间30秒倒计时完毕，仪器接通主回路并开始升压；

编号：10   次数：02

升压中。。。   22.5KV

4.1.6、  。。。。。

仪器在6次试验完后显示并打印试验结果。按【↑】键和【↓】键可任意查询本次试验的第二页和第三页。

4.2、打印完毕，打印机停止打印，但打印机电源仍然处于接通状态，这时也可以进行换纸。LCD显示试验结果，按【菜单】键断开打印机电源并返回到LOGO；按【确认】键断开打印机电源并直接进入主菜单以方便设置。

4.3、试验过程中，按【菜单】键可取消本次试验。

4.4、如仪器正在升压，按【菜单】键后，仪器断开主回路，LCD显示“试验取消，降压中。。。。 ”，降到零电压后，仪器显示LOGO。

编号：10   次数：02

升压中。。。   42.5KV

按【菜单】键

编号：10   次数：02

降压中。。。   010%

试验取消

降到零电压后

I I J – II – 80

全 自 动 试 油 器

# I D : 2 0 0 6 0 2 0 6  V2.0

# 2006 – 03 – 28   15:23

4.5、如仪器正在降压，按【菜单】键后，LCD显示LOGO。

4.6、如仪器计时或搅拌状态，按【菜单】键后，仪器显示LOGO。

4.7、取消试验后，仍然可以查询/打印本次试验已完成的数据。但是下次做试验时的编号仍然是为本次编号，以覆盖此编号的数据，除非人为更改测试编号。

- 试验过程中电源中断（关机或停电）后的操作

5.1、正在试验时，仪器断电（关机或停电）。再开机或通电后，显示屏出现三个菜单选项：“（10S后）继续试验”、“重新试验”和“查询本次试验结果”。

（10S后）继续试验

重新试验

查询本次试验结果

注意：关机或停电后再开机最好等待10秒钟！

5.2、系统默认选项为“（10S后）继续试验”。10S内没有选择则仪器继续试验。

5.3、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标，10S计时停止，“（10S后）继续试验”菜单变为“（-S后）继续试验”。移动阴影光标到“重新试验”，按【确认】键，则仪器重新开始本编号的试验。

5.4、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“查询本次试验结果”，按【确认】键，则仪器进入到数据查询状态。查询方法同3.1—3.11的内容。

5.5、按【↑】键和【↓】键移动阴影光标到“（-S后）继续试验”，按【确认】键，则仪器接着断电前的试验过程继续试验。

5.6、10S内按【菜单】键或移动阴影光标后按【菜单】键直接返回LOGO。

5.7、选择“继续试验”或“重新试验”并开始试验后，在试验过程中按【菜单】键，可取消试验（同4.1—4.6）。

注 意 事 项

(1)使用前请仔细阅读该说明书！

(2)开始试验前检查仪器应良好接地！

(3)正在试验时禁止移动高压仓盖板，以免高压伤人。更换油样时，请先关闭电源！

(4)	取下或合上高压仓盖板时应轻拿轻放！

(5)	绝缘油击穿后若仪器工作不正常，关闭电源10秒钟后再开机继续测试！

(6)	打印纸用完后，参照打印机说明部分（或本说明书的附录）更换打印纸，以免损坏打印头！

(7)	仪器应注意防潮、防尘、防腐蚀，并尽量远离高温区！

(8)运输过程中应小心轻放，避免倒置！

注：本说明书如有更改，恕不另行通知。如有疑问之处，请与我公司联系。

- 八、装箱清单

- 全自动试油器					1台

- 油杯400mL						1只

- 搅拌子							1枚

- 打印纸							2卷

- 电源线							1根

- 产品说明书              		1份

- 产品合格证 /保修卡       	1份

- 九、售后服务

本公司产品保修一年，终身维修，一年内产品质量出现问题，请及时与我公司联系，公司负责免费维修，超过一年，按成本收取少量费用。

附录一

如何取油样

（供参考）

  - 盛油样的标准油杯和配套的搅拌籽必须清洗干净。

  - 洗干净的油杯和搅拌籽应该用干燥后使用。干燥时应注意温度不要太高，否则容易损坏油杯的密封圈和塑料搅拌籽。

  - 将搅拌籽放入试油杯，取约1/3杯油样倒入试油杯中轻轻摇荡以清洗试油杯及搅拌籽，建议清洗2到3次。

  - 将油样倒入试油杯中，油面高度离试油杯顶部约8-12毫米。

  - 用干净的不起毛的软布或纸将试油杯外面轻轻擦拭干净。

  - 将试油杯轻轻放入试油器的高压仓。注意手要干净或带干净的手套。

  - 油样倒入油杯后，不要放置太长的时间，特别是在空气中暴露时间过长会影响测试结果。

附录二

安装打印机的纸卷/更换色带

1、安装纸卷

开机显示LOGO，按【菜单】键进入主菜单。主菜单有三个选项：“设置系统时间”“设置测试参数”和“数据管理”。按【↑】键或【↓】键移动阴影光标到“数据管理”，再按【确认】键进入数据管理状态，LCD显示“测试编号XX”。此时打印机电源接通。

将新的纸卷的前端剪成三角形。翻下打印机前盖，捏住固定机头的机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉出（约2cm），按住打印机上的三角形按钮约1秒钟，打印机开始走纸。将纸卷的前端推入打印机进纸口，打印机将纸卷进，等到打印纸从打印机机头上方出纸口走出一段后，关断仪器的电源。稍稍用力捏住弹性纸轴的两端，将弹性纸轴上的纸卷安装到纸轴架上。将纸头穿过打印机前翻盖的出纸口，盖上前盖。

2、更换色带

打印色带经过一段时间使用后，打印的字迹会变浅或没有，这时需更换色带。

翻下打印机前盖板，捏住机头拉板两侧的弹性卡条，将机头拉板向外拉至色带盒全部露出。取下旧的色带，将新的色带装上即可。

注意：要将打印纸从色带盒和色带中间穿出来